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全自动平行浓缩仪等9台设备参数技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	光能电子滴定器
	1.1、工作条件：室温：0-40℃，湿度：≤80%。
1.2、各部件技术指标：
1）实验室光能面板提供能源的电子滴定器，适合各种常规性指示剂法滴定实验；
2）套筒和活塞材质可耐各种浓度的酸式或碱式滴定溶液；
3）具有三向导流阀，方便设置排液、密封、回流等操作，所有阀门都可用安装扳手轻松装卸，耐腐蚀和磨损；
4）所有与试剂接触的部件都由耐腐蚀材料制成，阀体材料为ECTFE，吸液管和出液管材料为 FEP，方便清洗和维护；
5）操作手柄采用杠杆定律，双向两档可调，可进行快速滴定或精准微量滴定。
6）仪器使用安装无特定环境限制，光能驱动，无需电池或电源，绿色环保无充电成本；
7）易操作的多功能安全阀，可以有效建立试剂回收系统，可安全方便消泡并洄流试剂。安全阀内置在主机内，不再出现滴定漏液；在滴定操作后，可将安全阀调至密封档位，确保滴定液密封；
8）具有数据采集进口，可以选配软件经数据接口，采集滴定程序数据导入电脑；
9）规格要求：50ml；
10）最小分度：0.01ml；
11）精度(A%)≤±0.2%，误差(CV%)≤0.1%；
12）带防倾倒固定底座，保证滴定操作过程安全平稳。
13）供货时附有官方计量认证机构出具的计量校准证书，保证仪器合规且准确使用。

	2
	垂直振荡器
	1、基本参数
1.1、振荡速度范围：100-1800rpm，（转速精度≤2%），额定最大振幅：≥32mm。（提供厂家证明文件，并分别说明两者的测试方法）
1.2、振荡循环功能：可设置连续震荡时间1-40min和震荡间隔时间1-60min，最大循环次数≥20循环。（提供主机操作界面循环次数设定的实拍图）
1.3、预约运行功能：可预约时间≥12小时。
1.4、梯度程序控制：≥4段运行转速、运行时间可设置。（提供主机操作界面实拍图证明） 
[bookmark: OLE_LINK3]1.5、样品架位数：50ml*20位、15ml*38位、100ml*10位、2ml*54位,满足不同实验应用需求，其他规格样品架可定制。（需提供样品架图片证明）
1.6、最大样品位数：576位。
1.7、智能操作软件：实时显示仪器当前运行状态，包括振荡频率、研磨时间、间隔时间、循环次数、预约时间。中英文界面自由切换。日志及单独的报错信息收集显示，方便客户了解设备情况及状态（提供主机操作屏幕实拍图片证明）
1.8、方法存储数量：≥50个方法程序可编辑、存储、调用。 
1.9、程序记忆功能：仪器运行过程中可随时停止、随时暂停以及再次启动运行前序未完成的程序。
1.10、可视性：具有≥14英寸双层透明可视窗，腔体内自带照明功能，运行过程可视。（提供视窗≥14英寸，并且开启照明的仪器实拍图及软件控制照明开关的界面）
1.11、配备紧急机械开门装置：以应对突然停电，电子琐没法打开情况
[bookmark: OLE_LINK5]1.12、仪器上盖配备双氮气弹簧支撑助力模块，辅助仪器安全开关盖。样品架采用双锁杆、双螺母固定方式。（需提供腔体内双锁杆及腔体内双氮气弹簧图片证明图片证明）
1.13、仪器内部采用隔音棉处理，仪器盖做隔音密封处理，超强静音效果。
1.14、底托和电机通过结构件多点同时固定，加大接触面，提高运动组件的寿命，无需对运动轴定期涂抹润滑油（提供连接处图片）
1.15、安全电子琐：开启保护门后，设备自动停止运行，保护门关闭后才能正常运行，保证人员安全。
1.16、运行前自动进行超重检测，防止设备在超负载情况下运行，延长设备使用寿命（提供超重检测时仪器界面显示照片）
1.17、机身正面具有明显的紧急按钮，当出现紧急情况时，可以一键急停。
1.18仪器整机较小，占地面积＜0.2平方米，可任意放置在实验台面或矮台上进行操作，适应各种实验室场地情况。
2、配置
2.1 20位50ml垂直振荡器主机（具备≥32mm幅度1800rpm震荡模块、≥4段调速控制模块、7英寸彩色触摸屏均已装入主机）1台
2.2 20位50ml样品架1个
2.3 38位15ml样品架1个
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	全自动平行浓缩仪
	1、工作条件    
 1.1  工作环境温度:10-40℃
 1.2  湿度: 20 - 80 %
 1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz
2.、技术规格及要求
2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩
2.2 批量处理能力：可36个80ml样品同时进行浓缩。
2.3 浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。
[bookmark: _Hlk209518769]2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。（需提供氮吹针自动下降的过程、软件界面实拍图并说明）
2.5 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降。
2.6 电子气流控制范围：0-70psi，仪器使用电气比例调节阀对氮吹压力进行自动控制，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。
2.7每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响。
2.8 氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。（需提供氮吹针拆装的实拍图并说明）
2.9 可独立控制的氮气通道数量：6通道，6通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时的有效减少人为操作，节约氮气消耗。
2.10 可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。
2.11 可与全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。
2.12 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操。
2.13 水浴加热模块移动方式：电动抽屉式，前后移动行程≥180mm。（提供水浴加热模块移动到最外部和最内部的两张图片，通过直尺辅助测量，前后距离差须≥180mm）
2.13.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。
2.13.2 控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃。
2.14 样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换， 直接切换60位80ml样品架和60位20ml样品架，浓缩位数不变。
2.15 浓缩过程中水浴加热模块具有锁定功能：浓缩时水浴抽屉自动前后移动关闭实现锁定功能，暂停或结束时水浴抽屉可自动前向打开，氮吹针同步自动升降或复位。（需提供水浴抽屉自动前后移动过程中不同位置的实拍图、氮吹针自动复位过程的实拍图并说明）
2.16 具有压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。	
2.17 操作系统：触控屏内置在主机正面中间位置，无需占用其他台面空间。
[bookmark: _Hlk155813102]2.18 运行过程中，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改。
2.19 可储存方法条目数≥110条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。
3、仪器配置
3.1 全自动平行浓缩仪主机 1台
3.2 针座模组（6位） 6套
3.3 60位20ml样品架 1套
3.4 60位80ml样品架 1套
3.5 氮吹针堵头（100个/包） 1包
3.6 近干模组 1套
3.7 内置控制软件 1套
4、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。
5、技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。
6、应用支持： 厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。
7、仪器尺寸55*40*58（长*宽*高），可以放通阀橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。
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	三维多点涡旋振荡器
	1、仪器具备功能：混合速度快、彻底、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混匀。可用于药品等不同类型样品及QuEChERS前处理高通量混合要求的液液涡旋混合及固液涡旋混合。
2、采用圆形扎带捆绑，内置24V LED灯带，方便放置样品和观察样品涡旋效果。
3、强力震荡，一般在转速1800rpm时即可混匀样品，实时数字显示转速，最高转速可达4000rpm，可连续调整速度范围从300-4000rpm。
4、它可以容纳不少于16位直径16-32mm的管子或不少于28位9-18mm直径的管子。厚壁比色管、玻璃耐压管、四氟塞反应试管、纳氏比色管、离心管、有机玻璃管、高硼硅管等（带扣盖或者旋盖式的管子）
5、数字计时器可以无人看管下运行1到5999分钟，当设置的时间结束后会自动操作停止。
6、最大振幅3mm，满载情况下仪器依然能保持优秀的混匀效果和稳定性。
7、按键式操作，避免触摸屏因为潮湿，带棉布劳工手套操作不灵敏的情况。
8、调控方式：LCD数显。
9、转速范围：300-4000rpm。
10、控制模式:定时或连续。
11、运行时间：1～99小时59分钟或连续
12、振荡方式：三维旋转
13、振幅：3mm
14、适配器规格：≥16位直径16-32mm的管子（30-50ml），≥28位直径9-18mm的管子（5-25ml）
15、额定功率:≥150W
16、额定电压：220V 50Hz,
17、最大负载：≥1.8kg
18、配置清单：主机1台，样品适配器2套，拆卸工具1份，电源线1根，合格证保修卡说明书各1份。
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	超低温冰箱
	1、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调
2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
3、冰箱内有效容积≥560L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本；
4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
6、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
7、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
8、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；
11、整机稳定运行功率≤900W;
12、25℃环温时，耗电量应≤7 Kw.h/24h；
13、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀性≤±5℃；
14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；
15、4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
16、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm；
17、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
18、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
19、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
20、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
21、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
22、选配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。
23、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
24、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；
25、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
26、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
27、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
28、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放；                                                                                   
29 、配置清单：主机标配1套 ；合格证及使用说明书1套，维保卡1套。     
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	台式恒温摇床
	1、采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。
2、压缩机和循环风扇等稳定、耐用，环保无氟制冷剂。
3、低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。
4、设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。
5、 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。
6、独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。
7、循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。
8、可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。（选配）
9、振荡频率：40~300 rpm。
10、振幅≥20mm。
11、控制器：液晶控制器。
12、控温范围 4～65℃（环境温度降20℃）。
13、温度分辨率：0.1℃。
14、输入功率：≥1300W。
15、标准配置：万能弹簧夹。
16、托盘尺寸：W×D(mm) 450×450。
17、定时范围：0～5999min。
18、可放置三角烧瓶夹数量:（单层）, 50(ml) 49只、100(ml) 36只、250(ml) 18只、500(ml) 16只、1000(ml) 9只、2000(ml) 4只
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	超声波清洗机（带制冷）
	1、容量：≥30L；
2、超声波频率：40KHz；
3、超声波功率：≥720W（≥12枚震头）；
4、加热功率：1000W；
5、内槽材质：SUS304不锈钢；
6、内槽尺寸：≥500*300*200mm
7、时间控制：1-99分钟可调；
8、温度控制：常温-80℃；
9、配置有进排水阀；
10、功能：时间、温度可调、功率可调、数控双显、脱气、扫频；
11、制冷装置部分：
11.1 容积≥5L；
11.2 控温范围：负20℃-常温；
11.3 额定流量：10L/min；
11.4 冷槽规格：φ220*180mm；
11.5 杨程：4-6m；
11.6 制冷量：1248-319W；
11.7 整机功率：≥1500W；
12、配置：超声波主机、制冷装置主机、电源线、排水四件套、乳胶手套、说明书、合格证、保修卡。
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	制冰机
	1、具有缺水提示功能；
2、具有智能预约功能；
3、具有自动清洗功能；
4、具有厚度可调功能。
5、采用双重进水方式：接饮用自来水或接桶装水。
6、单次出冰数量：≥78颗；
7、储存冰量：≥12公斤；
8、冷却方式：风冷；
9、日均产量：≥50公斤。
10、功率：≥300W。
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	电子天平
	1、量程范围：0-600g;
2、重复性误差：±0.02g；
3、精度：0.01g；
4、稳定时间：≤1S；
5、传感器：激光工艺应变片传感器；
6、供电模式：支持干电池/插电；                                                                                                                                                                     7、具去皮、自校、计数、故障显示功能；                                                                                                                                             8、内置水平泡与调节脚。
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